AAAA科技股份有限公司

| 测试批号： | MS250903032 | 测试人员： | XXQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样名称： | 整钳拉力 | 测试时间： | 2025-09-26 |
| 测试方法： | 拉伸 | 判定标准： | ≥10kgf |
| 规格型号： | BF40301 | 判定结果： | 合格 |
| 检具编号： | 拉力机：MQDQW181 |  |  |

| No. | 最大力 (kgf) | 最大力点的变形 (mm) | 标距 (mm) | 测试速度 (mm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.12 | 31.26 | 60.00 | 200.00 |
| 2 | 25.01 | 29.77 | 60.00 | 200.00 |
| 3 | 25.52 | 31.25 | 60.00 | 200.00 |
| 4 | 25.43 | 29.32 | 60.00 | 200.00 |
| 5 | 22.15 | 27.20 | 60.00 | 200.00 |
| 6 | 22.76 | 28.19 | 60.00 | 200.00 |
| 7 | 24.05 | 28.94 | 60.00 | 200.00 |
| 8 | 26.80 | 32.71 | 60.00 | 200.00 |
| 9 | 23.12 | 27.26 | 60.00 | 200.00 |
| 10 | 25.06 | 30.02 | 60.00 | 200.00 |
| 11 | 22.86 | 28.26 | 60.00 | 200.00 |
| 12 | 22.88 | 28.29 | 60.00 | 200.00 |
| 13 | 23.46 | 28.99 | 60.00 | 200.00 |
| 14 | 23.45 | 28.27 | 60.00 | 200.00 |
| 15 | 23.76 | 28.70 | 60.00 | 200.00 |
| 16 | 22.98 | 27.64 | 60.00 | 200.00 |
| 17 | 23.80 | 29.37 | 60.00 | 200.00 |
| 18 | 22.63 | 27.15 | 60.00 | 200.00 |
| 19 | 22.53 | 27.23 | 60.00 | 200.00 |
| 20 | 21.48 | 26.88 | 60.00 | 200.00 |
| 21 | 23.43 | 28.34 | 60.00 | 200.00 |
| 22 | 22.49 | 28.48 | 60.00 | 200.00 |
| 23 | 23.86 | 28.61 | 60.00 | 200.00 |
| 24 | 22.23 | 26.63 | 60.00 | 200.00 |
| 25 | 21.93 | 26.31 | 60.00 | 200.00 |
| 26 | 24.77 | 29.71 | 60.00 | 200.00 |
| 27 | 23.16 | 27.21 | 60.00 | 200.00 |
| 28 | 22.42 | 26.14 | 60.00 | 200.00 |
| 29 | 22.42 | 26.54 | 60.00 | 200.00 |
| 30 | 23.01 | 27.17 | 60.00 | 200.00 |
| 最大值 | 26.80 | 32.71 | 60.00 | 200.00 |
| 最小值 | 21.48 | 26.14 | 60.00 | 200.00 |
| 平均值 | 23.49 | 28.39 | 60.00 | 200.00 |

检测人：                         复核：